JJF

广 东 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF(粤)XXXX－XXXX

固定源二氧化碳排放连续监测系统

计量技术规范

Metrological Technical Specification for Continuous Emission Monitoring systems of CO2 Emitted From Stationary Source

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX发布                    XXXX－XX－XX实施

广东省市场监督管理局 发 布

| 固定源二氧化碳排放连续监测系统计量技术规范 | JJF(粤)XXXX-XXXX |
| --- | --- |
| Metrological Technical Specification for Continuous Emission Monitoring systems of CO2 Emitted From Stationary Source |  |

归 口 单 位: 广东省碳达峰碳中和计量技术委员会

主要起草单位: 广东省计量科学研究院

参加起草单位:

本规范委托广东省碳达峰碳中和计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引    言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	1

5  校准条件	2

5.1  环境条件	2

5.2  校准用设备	2

6  校准项目和方法	3

6.1  非工况状态下校准项目和方法	3

6.1.1  示值误差	3

6.1.2  重复性	3

6.1.3  响应时间	3

6.1.4  漂移	4

6.2  工况状态校准项目和方法	4

6.2.1  二氧化碳浓度	4

6.3.2  流速	5

6.3.3  温度	6

6.3.4  湿度	6

7  校准结果的表达	7

8  复校时间间隔	8

附录A 校准原始记录参考格式	9

附录B 校准证书内页参考格式	12

附录C 不确定度评定示例	14

引    言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1005-2016《标准物质通用术语和定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》，共同构成支撑本规范制订工作的基础性系列规范。

本文件在编制中充分考虑了JJF1585-2016《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》、JJG 635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》检定规程、DL 2376-2021《火电厂烟气二氧化碳排放连续监测技术规范》、T/CAEPI 47-2022《固定污染源二氧化碳排放连续监测系统技术要求》的部分技术指标。

本规范为首次发布。

固定源二氧化碳排放连续监测系统计量技术规范

1  范围

本规范适用于非工况状态下及工况状态下固定源二氧化碳排放连续监测系统的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

3  概述

固定源二氧化碳排放连续监测系统（以下简称系统）主要用于实时、连续监测烟气中二氧化碳浓度、温度、压力、流速或流量、湿度等参数，系统由二氧化碳浓度监测子系统，烟气排放参数测量子系统（通常包含温度、流速、湿度等），数据传输与处理子系统以及显示子系统等部分组成。其中二氧化碳浓度监测子系统的测量原理主要有非色散红外法（NDIR）、傅立叶变换红外光谱法（FTIR）、可调谐半导体激光吸收光谱法（TDLAS）、中红外激光吸收光谱法（MIR-LAS）等。流量测量原理主要分为皮托管法、超声波法等。

4  计量特性

系统计量特性分为非工况状态（见表1）下及工况状态下（见表2）。

表1.非工况状态下计量特性

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 示值误差 | ±2%FS |
| 重复性 | ≤1%（相对标准差） |
| 响应时间 | ≤60 s |
| 零点漂移 | ±2%FS |
| 量程漂移 | ±2%FS |

表2.工况状态下计量特性

| 项目 | 测量范围 | 示值误差 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | ≤10% | ±1%（绝对误差） | 0.5%（标准差） |
|  | ＞10% | ±10%（相对误差） | 5%（相对标准差） |
| 流速 | ≤10 m/s | ±12%（相对误差） | 5%（相对标准差） |
|  | ＞10 m/s | ±10%（相对误差） |  |
| 温度 | （0～800）℃ | ±3℃ | 2℃ |
| 湿度 | ≤5% | ±0.75%（绝对误差） | 0.4%（标准差） |
|  | ＞5% | ±15%（相对误差） | 7.5%（相对标准差） |

注：以上各项指标不用于合格性判定，仅作参考。

5  校准条件

## 5.1  环境条件

温度：（15～35）℃；

湿度：≤85%RH；

大气压：（80~106）kPa;

## 5.2  校准用设备

5.2.1  非工况状态下校准用设备

5.2.1.1  气体标准物质

氮（或空气）中二氧化碳气体标准物质，相对扩展不确定度应不大于1%（包含因子k=2），当采用配气仪时，稀释后气体标准物质的不确定应满足上述要求。

5.2.1.2  零点气体

高纯氮气或合成空气。

注：校准过程中使用的零点气体应与气体标准物质的平衡气体种类一致。

5.2.1.3  流量计

测量范围（0～2）L/min，准确度级别不低于4级。

5.2.1.4  秒表

测量范围（0~3600）s，分度值不低于0.01 s。

5.2.2  工况状态下校准用设备

5.2.2.1  二氧化碳气体分析仪

测量范围（0~30）%，允差不超过±1%FS。

5.2.2.2  流速测量装置

测量范围（5~30）m/s，允差不超过±2.5%。

5.2.2.3  温度测量装置

测量范围（0~800）℃，允差不超过±1℃。

5.2.2.4  湿度测量装置

测量范围（0~40）%，允差不超过±5%（相对误差）。

5.2.2.5  气压计

测量范围（80~106）kPa，允差不超过±0.1hPa。

6  校准项目和方法

- 6.1  非工况状态下校准项目和方法

- 6.1.1  示值误差

仪器经预热稳定后用零点气和浓度为测量范围上限值80%左右的标准气体，校准仪器的零点和示值后，在测量范围内依次通入浓度分别为量程上限值的20%，50%左右的标准气体，并记录通入后的实际读数。重复上述步骤3次，按式（1）计算仪器各校准点的示值误差Δe，取绝对值最大的Δe作为仪器的示值误差：

|  | （1） |
| --- | --- |

式中：

———各校准点仪器3次读数值的算术平均值，%；

———标准气体的浓度值，%。

———仪器的满量程值，%。

- 6.1.2  重复性

仪器经预热稳定后，用零点气和量程上限值浓度的标准气体，分别对仪器进行零点校准及量程校准。然后再通入浓度为量程上限值50%左右的标准气体，待读数稳定后，记录测量值，重复测量6次，分别记录每次的读数ci。重复性以相对标准偏差sr表示。按式（2）计算仪器的重复性：

|  | （2） |
| --- | --- |

式中：

———6次仪器读数值的算术平均值，%。

n ——测量次数，n=6。

- 6.1.3  响应时间

通入浓度为量程50%左右的标准气体，读取稳定数值后，撤去标准气体，使仪器显示为零。再通入上述浓度的标准气体，同时用秒表记录从通入标准气体起到仪器显示前面记录稳定值的90%时的时间，即为仪器的响应时间。重复测量3次，取算术平均值为仪器的响应时间。

- 6.1.4  漂移

通入零点气体，待仪器稳定后，记录仪器显示值cz0，然后通入浓度为量程50%左右的标准气体，待仪器稳定后，记录仪器显示值cs0，然后撤去标准气体。在8h内，每隔2h重复一次上述步骤，将第i次仪器显示值记录为czi与csi。按照式（3）计算仪器的零点漂移，按照式（4）计算仪器的量程漂移。

|  | （3） |
| --- | --- |
|  | （4） |

式中：

———被测仪器满量程值，%；

- 6.2  工况状态校准项目和方法

- 6.2.1  二氧化碳浓度

将标准二氧化碳气体分析仪（以下简称气体分析仪）放置在现场操作平台，接通各气路系统，启动并预热达到正常工作状态。在现场烟气工况处于相对稳定的状态下时，将采样探头放入系统测试断面进行测量，取一段时间（通常为3~15分钟）内气体分析仪测得的二氧化碳浓度，连续记录至少5个数值，取平均值作为该时间段内的测量值，并记录测量的开始及结束时间。断开气路连接，使气体分析仪回零后，重复上述步骤测量6次。

从气体分析仪开始记录数据开始，同时记录系统在每个测量时间段内至少5个数据，取平均值作为该时间段系统的测量值。

对于CO2浓度在10%及以下时，使用式（7）计算示值误差Δc，使用式（9）计算重复性sc。

对于CO2浓度在10%以上时，使用式（8）计算示值误差Δrc，使用式（10）计算重复性src。

|  | （5） |
| --- | --- |
|  | （6） |
|  | （7） |
|  | （8） |
|  | （9） |
|  | （10） |

式中：

ci ——第i次系统测量的CO2浓度，i=1~6，%；

csi ——第i次气体分析仪测量的CO2浓度，i=1~6，%；

Δci ——第i次测量系统的浓度绝对误差，i=1~6，%；

Δrci ——第i次测量系统的浓度相对误差，i=1~6，%；

n ——测量次数，n=6。

- 6.3.2  流速

将流速测量装置按照说明书的要求放置在现场操作平台，所选择的测量断面应在不影响流场的前提下与系统测试断面尽量接近。现场测量点的选择应满足GB/T 16157-1996的相关要求，单条直径上的测量点不少于6个。使用流速测量装置开始测量的同时开始计时，至全部测量点流速测量完成时停止计时，记录此区间内系统测量均值vi，装置根据各测量点数据计算出本次测量的截面平均流速vsi。

重复前述过程3次，按照式（12）计算流速的示值误差Δv，按照式（13）计算流速的重复性sv。

|  | （11） |
| --- | --- |
|  | （12） |
|  | （13） |

式中：

vsi ——第i次流速测量装置测量的截面平均流速，i=1~3，m/s；

vi ——第i次系统测量的烟气流速，i=1~3，m/s；

Δvi ——第i次测量系统的流速相对误差，i=1~3，%；

n ——测量次数，n=3。

dn ——极差系数，当n=3时，d3=1.69。

- 6.3.3  温度

将温度测量装置探头放入系统测试断面，与系统温度探头安装位置尽量靠近。系统和温度测量装置同时进行烟气温度的测量，同时读取6组系统和温度测量装置的示值，按照式（15）计算温度的示值误差ΔT，按照式（16）计算温度的重复性sT。

|  | （14） |
| --- | --- |
|  | （15） |
|  | （16） |

式中：

Tsi ——第i次温度测量装置测量的烟气温度，i=1~6，℃;

Ti ——第i次系统测量的烟气温度，i=1~6，℃；

ΔTi ——第i次测量系统的温度绝对误差，i=1~6，℃；

n ——测量次数，n=6。

- 6.3.4  湿度

将湿度测量装置探头放入系统测试断面，与系统湿度探头安装位置尽量靠近。系统和湿度测量装置同时进行烟气湿度的测量，同时读取6组系统和湿度测量装置的示值。

对于湿度在5%及以下时，使用式（19）计算示值误差ΔH，使用式（21）计算重复性sH。

对于湿度在5%以上时，使用式（20）计算示值误差ΔrH，使用式（22）计算重复性srH。

|  | （17） |
| --- | --- |
|  | （18） |
|  | （19） |
|  | （20） |
|  | （21） |
|  | （22） |

式中：

Hi ——第i次系统测量的湿度，i=1~6，%；

Hsi ——第i次湿度测量装置所测量的湿度，i=1~6，%；

ΔHi ——第i次测量系统的湿度绝对误差，i=1~6，%；

ΔrHi ——第i次测量系统的湿度相对误差，i=1~6，%；

n ——测量次数，n=6。

7  校准结果的表达

经校准的固定源二氧化碳排放连续监测系统出具校准证书。校准证书应至少包括以下信息：

a）  标题：“校准证书”；

b）  实验室名称和地址；

c）  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）  证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）  客户的名称和地址；

f）  被校对象的描述和明确标识；

g）  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）  如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）  校准环境的描述；

l）  校准结果及其测量不确定度的说明；

m）  对计量技术规范的偏离的说明；

n）  校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）  校准结果仅对被校对象有效的说明；

p）  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

需要符合性评定时，可以根据实际情况给出符合性评定结果。

8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议复校时间间隔为1年。在相邻两次校准期间，如对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后，可考虑对仪器重新校准。

- 附录A
校准原始记录参考格式

| 委托方： | 仪器名称： |
| --- | --- |
| 制造厂： | 型号规格： |
| 编 号： | 设 备 号： |
| 证书编号： | 记录编号： |
| 环境条件： |  |
| 依 据： |  |

本次校准所用主要测量设备：

| 标准器名称 | 仪器编号 | 技术特征 | 证书号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1 外观：

2 非工况法校准

2.1 示值误差

| 标气/标准值 |  | 仪器测得值 |  |  |  | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 |  |

2.2 重复性

| 标气/标准值 |  | 仪器测得值 |  |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

2.3 响应时间

| 标气/标准值 |  | 响应时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 |

2.4 漂移

| 标准值 |  | 仪器测得值 |  |  |  |  | 漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  |  |  |  |  |  |  |

3 工况法校准

3.1 二氧化碳浓度

| 测量位置 | 多次测量数据/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差平均值 % |  |  |  |  |  |  | 重复性 % |  |  |  |  |  |

3.2 流速

| 烟道类型及尺寸 | £圆形烟道： |  | £矩形烟道： |  | £其他： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试平台 情况 | 上游直管段长度： |  |  | 下游直管段长度： |  |  |
| 测量次数 | 多次测量数据/ m/s |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 |
| 各点 流速数据 |  |  |  |  |  |  |
| 截面平均 流速m/s |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 % |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差平均值 % |  |  |  |  |  |  |
| 重复性 % |  |  |  |  |  |  |

3.3 温度

| 测量位置 | 多次测量数据/ ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 |
| 温度示值 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差平均值 ℃ |  |  |  |  |  |  | 重复性 ℃ |  |  |  |  |  |

3.4 湿度

| 测量位置 | 多次测量数据/ ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 | 系统 | 装置 |
| 温度示值 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差平均值 % |  |  |  |  |  |  | 重复性 % |  |  |  |  |  |

| 校准结果的不确定度： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非工况法： |  |  |
| 工况法： | 二氧化碳浓度： | 流速： |
|  | 温度： | 湿度： |

校准员                 核验员                 日期

- 附录B
校准证书内页参考格式

B.1  外观检查

B.2  非工况状态下校准项目和结果

B.2.1  校准环境条件

环境温度：              相对湿度：              大气压力：

B.2.2  校准项目

| 项目名称 | 校准结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 示值误差 |  |  |
| 重复性 |  |  |
| 响应时间 |  |  |
| 零点漂移 |  |  |
| 量程漂移 |  |  |
| 不确定度： |  |  |

B.3  工况状态下校准项目和结果

B.3.1  校准工况烟气参数

烟气温度：              烟气湿度：              气压：

B.3.2  校准项目

B.3.2.1  二氧化碳浓度

| 项目名称 | 校准结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 示值误差 |  |  |
| 重复性 |  |  |
| 不确定度： |  |  |

B.3.2.2  流速

| 项目名称 | 校准结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 示值误差 |  |  |
| 重复性 |  |  |
| 不确定度： |  |  |

B.3.2.3  温度

| 项目名称 | 校准结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 示值误差 |  |  |
| 重复性 |  |  |
| 不确定度： |  |  |

B.3.2.4  湿度

| 项目名称 | 校准结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 示值误差 |  |  |
| 重复性 |  |  |
| 不确定度： |  |  |

- 附录C
不确定度评定示例

C.1 非工况法部分：

C.1.1 概述

C.1.1.1 环境条件：温度：（15～35）℃；湿度：≤85%RH；大气压：（80~106）kPa。

C.1.1.2 测量标准：氮中二氧化碳气体标准物质，技术特征见表C.1.1。

表C.1.1 测量标准

| 序号 | 设备名称 | 技术特征 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | 测量范围：（0~20）% | 不确定度：Urel=1%，k=2 |

C.1.1.3 被测对象(见表C.1.2)：

表C.1.2 被测仪器的技术特征

| 传感器 | 固定源二氧化碳排放连续监测系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | 分度值 | 0.01 % |
|  | 测量范围 | （0~20）% |

C.1.1.4 测量方法：在规定的流量下，将已知浓度的氮中二氧化碳标准气体通入仪器，待示值稳定后读数，每点重复测量3次，取算术平均值，该平均值与气体标准物质的差值即为该仪器的示值误差。

C.1.2 数学模型

式中：

—仪器示值的平均值，i为测量点序号；

cs—气体标准物质浓度含量。

C.1.3 不确定度来源

C.1.3.1 气体标准物质引入的不确定度；

C.1.3.2 环境条件、人员操作和被校仪器等各种随机因素引入的不确定度。

C.1.4 标准不确定度评定

C.1.4.1 由气体标准物质引入的标准不确定度

用B类评定方法进行评定，由标准物质证书可知，标准气体的扩展不确定度Urel＝1%,包含因子k=2。则各组分由标准物质引入的不确定度见表C.1.3：

表C.1.3 各组分由标准物质引入的标准不确定度

| 组分 | 浓度 （%） | Urel （k=2） | （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 4.00 | 1% | 0.02 |
|  | 10.00 | 1% | 0.05 |
|  | 16.00 | 1% | 0.08 |

C.1.4.2 被测仪器重复性引入的标准不确定度。

用A类评定方法进行评定，将浓度为通入被测仪器，待示值稳定后，重复测量10次，读取测量值，计算标准偏差；由于实际测量中，测量次数为3，则可知=s/。计算结果见表C.1.4。

表C.1.4 各组分重复性引入不确定度评定结果

| 测量次数 | 测量结果（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.00 | 10.00 | 16.00 |
| 1 | 3.94 | 9.93 | 14.99 |
| 2 | 3.93 | 9.93 | 14.97 |
| 3 | 3.88 | 9.91 | 14.94 |
| 4 | 3.80 | 9.76 | 14.85 |
| 5 | 3.93 | 9.96 | 15.02 |
| 6 | 3.85 | 9.87 | 14.88 |
| 7 | 3.96 | 9.87 | 15.04 |
| 8 | 3.84 | 9.82 | 14.87 |
| 9 | 3.85 | 9.82 | 14.90 |
| 10 | 3.94 | 9.98 | 14.96 |
| 平均值 | 3.89 | 9.89 | 14.94 |
| s | 0.0547 | 0.0698 | 0.0653 |
|  | 0.0316 | 0.0403 | 0.0377 |

C.1.5 合成标准不确定度

C.1.5.1 主要标准不确定度汇总表(见表C.1.5)

表C.1.5 主要标准不确定度汇总

| 不确定度来源 | 符号 | 浓度点（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.00 | 10.00 | 16.00 |
| 气体标准物质 |  | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| 重复性 |  | 0.0316 | 0.0403 | 0.0377 |

C.1.5.2 合成标准不确定度与扩展不确定度计算

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：

所以合成标准不确定度见表C.1.6：

表C.1.6 不确定度计算结果

| 测量点 % | 不确定度分量（%） |  | % | (k＝2) % | (k＝2) %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.00 | 0.02 | 0.0316 | 0.0374 | 0.075 | 1.9 |
| 10.00 | 0.05 | 0.0403 | 0.0642 | 0.13 | 1.3 |
| 16.00 | 0.08 | 0.0377 | 0.0884 | 0.18 | 1.1 |

C.2 工况法二氧化碳浓度部分：

C.2.1 概述

C.2.1.1 环境条件：温度：（15～35）℃；湿度：≤85%RH；大气压：（80~106）kPa。

C.2.1.2 测量标准：二氧化碳气体分析仪，技术特征见表C.2.1。

表C.2.1 测量标准

| 序号 | 设备名称 | 技术特征 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳气体分析仪 | 测量范围：（0~30）% | 最大允许误差： ±1%FS |

C.2.1.3 被测对象(见表C.2.2)：

表C.2.2 被测仪器的技术特征

| 传感器 | 固定源二氧化碳排放连续监测系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | 分度值 | 0.01 % |
|  | 测量范围 | （0~20）% |

C.2.1.4 测量方法

将标准二氧化碳气体分析仪按照要求放置在现场操作平台，接通各气路系统，启动并预热达到正常工作状态。在现场烟气工况处于相对稳定的状态下时，将采样探头放入系统测试断面进行测量，取一段时间内气体分析仪测得的二氧化碳浓度，连续记录至少5个数值，取平均值作为该时间段内的测量值，并记录测量的开始及结束时间。从气体分析仪开始记录数据开始，同时记录系统在每个测量时间段内至少5个数据，取平均值作为该时间段系统的测量值。将分析仪与系统在同时间段内测量平均值的差值作为系统的误差，重复上述步骤6次取平均值。

C.2.2 数学模型

式中：

Δci——第i次测量系统的示值误差，i=1~6，%；

ci——第i次系统测量的CO2浓度，i=1~6，%；

csi——第i次气体分析仪测量的CO2浓度，i=1~6，%；

C.2.3 不确定度来源

C.2.3.1 二氧化碳气体分析仪测量误差引入的不确定度；

C.2.3.2 工况条件、人员操作和被校仪器等各种随机因素引入的不确定度。

C.2.4 标准不确定度评定

C.2.4.1 二氧化碳气体分析仪引入的标准不确定度

已知二氧化碳气体分析仪的最大允许误差为±1%FS，测量范围为（0~30）%，用B类评定方法进行评定。则由二氧化碳气体分析仪引入的标准不确定度为：

C.2.4.2 随机因素引入的标准不确定度

u(ci2)由烟尘气态污染物浓度变化等随机因素引起，为了减少烟尘气态污染物浓度变化的影响，不单独分别考虑ci和csi的测量重复性，而采取考虑ci和csi差的测量重复性。

u(ci2)可以通过在相同的试验条件下连续多次手动测量ci和csi差的标准偏差获得，采用A类方法评定，按照测量方法所得数据如表表C.2.3。

表C.2.3 二氧化碳示值误差测量结果

| 测量位置 | 多次测量数据/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | 系统 | 实际 | 系统 | 实际 | 系统 | 实际 | 系 统 | 实际 | 系统 | 实际 | 系统 |  | 实际 |
| 1 | 9.69 | 8.91 | 9.59 | 8.93 | 9.66 | 8.78 | 10.11 | 8.94 | 9.69 | 8.61 | 9.63 |  | 8.88 |
| 2 | 9.44 | 8.96 | 9.52 | 8.88 | 9.64 | 8.81 | 9.86 | 8.95 | 9.71 | 8.72 | 9.85 |  | 8.83 |
| 3 | 9.63 | 8.90 | 9.37 | 8.91 | 9.65 | 8.85 | 10.01 | 8.89 | 9.46 | 8.62 | 9.64 |  | 8.90 |
| 4 | 9.55 | 9.11 | 9.57 | 8.81 | 9.47 | 8.88 | 10.13 | 8.99 | 9.51 | 8.63 | 9.80 |  | 8.67 |
| 5 | 9.43 | 9.11 | 9.48 | 9.05 | 9.41 | 8.70 | 10.15 | 9.08 | 9.64 | 8.71 | 9.79 |  | 8.78 |
| 平均值 % | 9.55 | 9.00 | 9.51 | 8.91 | 9.57 | 8.80 | 10.05 | 8.97 | 9.61 | 8.66 | 9.74 |  | 8.81 |
| 示值误差 % | +0.55 |  | +0.59 |  | +0.76 |  | +1.09 |  | +0.94 |  | +0.93 |  |  |
| 示值误差平均值 % |  |  | +0.81 |  | 标准偏差 % |  | 0.21 |  | 实测浓度平均值 % |  |  | 8.86 |  |

实际校准中为重复测量6次，取算术平均值作为仪器示值，故有：

C.2.5.1 合成标准不确定度与扩展不确定度计算

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：

将数据代入可得：

取包含因子k=2，则工况法二氧化碳浓度测量结果的相对扩展不确定度为：

C.3 工况法流速部分：

C.3.1 概述

C.3.1.1 环境条件：温度：（15～35）℃；湿度：≤85%RH；大气压：（80~106）kPa。

C.3.1.2 测量标准：三维皮托管流速测量标准装置，技术特征见表C.3.1。

表C.3.1 测量标准

| 序号 | 设备名称 | 技术特征 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维皮托管流速测量标准装置 | 测量范围：（5~30）m/s | 不确定度：Urel=4.8%，k=2 |

C.3.1.3 被测对象(见表C.3.2)：

表C.3.2 被测仪器的技术特征

| 传感器 | 固定源二氧化碳排放连续监测系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 流速 | 分度值 | 0.01 m/s |
|  | 测量范围 | （5~30）m/s |

C.3.1.4 测量方法

将流速测量装置按照说明书的要求放置在现场操作平台，所选择的测量断面应在不影响流场的前提下与系统测试断面尽量接近。现场测量点的选择应满足GB/T 16157-1996的相关要求，单条直径上的测量点不少于6个。使用流速测量装置开始测量的同时开始计时，至全部测量点流速测量完成时停止计时，记录此区间内系统测量均值vi，装置根据各测量点数据计算出本次测量的截面平均流速vsi。重复3次，计算示值误差。

C.3.2 测量模型

式中

——流速的示值误差均值，%

——第i次流速测量装置测量的烟气流速，i=1~6，m/s；

——第i次系统测量的烟气流速，i=1~6，m/s；

C.3.3.3 不确定度来源

C.3.3.1烟气流速变化等随机因素使和测量不重复引入的不确定度u(vi)；

C.3.3.2 所使用的流速测量装置的误差所引入的不确定度u(vs)。

C.3.4 标准不确定度评定

C.3.4.1 标准不确定度u(vi)

u(vi)由烟气流速浓度变化等随机因素引起，为了减少烟气流速浓度变化的影响，不单独分别考虑和的测量重复性，而采取考虑和差的测量重复性。

u(vi)可以通过在相同的试验条件下连续多次手动测量和差的标准偏差获得，采用A类方法评定。

流速示值误差测量结果见下表：

表C.3.3. 流量示值误差测量结果

| 测量位置 | 多次测量数据/ m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | 系 统 | 实际 | 系 统 | 实际 | 系 统 | 实际 | 系 统 | 实际 | 系 统 | 实际 | 系 统 | 实 际 |
| 流速示值m/s | 10.31 | 9.96 | 10.13 | 9.56 | 10.16 | 9.80 | 10.28 | 9.97 | 10.08 | 9.66 | 10.35 | 10.07 |
| 示值误差 % | 3.51 |  | 5.96 |  | 3.67 |  | 3.11 |  | 4.35 |  | 2.78 |  |
| 示值误差平均值 % |  |  | 3.90 |  |  |  | 标准偏差 % |  | 1.14 |  |  |  |

实际校准中为重复测量6次，取算术平均值作为测量结果，故有：

C.3.4.2 标准不确定度u(vs)。

u(vsi)由流速测量装置误差使csi不准所引起，流速测量装置的流量测量不确定度为Urel=4.8%，k=2，则urel(vs)= 4.8%/2=2.4%。

C.3.5 合成标准不确定度及扩展不确定度

u(vi)由u(vs)不相关，则合成标准不确定度不考虑协方差项。

=2.44%

Urel=4.9%（k=2）

C.4 工况法温度部分：

C.4.1 概述

C.4.1.1 环境条件：温度：（15～35）℃；湿度：≤85%RH；大气压：（80~106）kPa。

C.4.1.2 测量标准：三维皮托管流速测量标准装置，技术特征见表C.4.1。

表C.4.1 测量标准

| 序号 | 设备名称 | 技术特征 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度测量装置 | 测量范围：（0~800）℃ | 最大允许误差：±1℃ |

C.4.1.3 被测对象(见表C.4.2)：

表C.4.2 被测仪器的技术特征

| 传感器 | 固定源二氧化碳排放连续监测系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 分度值 | 0.1 ℃ |
|  | 测量范围 | （0~800）℃ |

C.4.1.4 测量方法

将温度测量装置探头放入系统测试断面，与系统温度探头安装位置尽量靠近，系统和温度测量装置同时进行烟气温度的测量，将两者读数的差值作为示值误差。

C.4.2 测量模型

式中

——温度的示值误差均值，%

Ti ——第i次温度测量装置测量的烟气温度，i=1~6，℃；

Tsi ——第i次系统测量的烟气温度，i=1~6，℃；

C.4.3 不确定度来源

C.4.3.1烟气温度变化等随机因素使Tsi和Ti测量不重复引入的不确定度u(Ti)；

C.4.3.2 所使用的数字温度计的误差所引入的不确定度u(Ts)。

C.4.4 标准不确定度评定

C.4.4.1 标准不确定度u(Ti)

u(Ti)由烟气温度变化等随机因素引起，为了减少烟气温度变化的影响，不单独分别考虑Tsi和Ti的测量重复性，而采取考虑Tsi和Ti差的测量重复性。

u(Ti)可以通过在相同的试验条件下连续多次手动测量Tsi和Ti差的标准偏差获得，采用A类方法评定。

温度示值误差测量结果见下表：

表D2. 温度示值误差测量结果

| 测量位置 | 多次测量数据/ ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | 系统 | 实际 | 系统 | 实际 | 系统 | 实际 | 系统 | 实际 | 系统 | 实际 | 系统 | 实际 |
| 温度示值 ℃ | 56.3 | 57.2 | 55.5 | 56.5 | 56.2 | 57.0 | 56.2 | 56.8 | 56.6 | 57.2 | 55.9 | 56.7 |
| 示值误差 ℃ | -0.9 |  | -1.0 |  | -0.8 |  | -0.6 |  | -0.6 |  | -0.8 |  |
| 示值误差平均值 ℃ |  |  | -0.78 |  |  |  | 重复性 ℃ |  | 0.16 |  |  |  |

实际校准中为重复测量6次，取算术平均值作为测量结果，故有：

C.4.4.2 标准不确定度u(Ts)。

u(Ts)由温度测量装置误差使Tsi不准所引起，温度测量装置的温度最大误差为±1℃，可认为服从均匀分布。

u(Ts)=1 /= 0.577 ℃。

C.4.5 合成标准不确定度及扩展不确定度

u(Ti)由u(Ts)不相关，则合成标准不确定度不考虑协方差项。

= 0.58℃

U=1.2℃（k=2）

C.5 工况法湿度部分：

C.5.1 概述

C.5.1.1 环境条件：温度：（15～35）℃；湿度：≤85%RH；大气压：（80~106）kPa。

C.5.1.2 测量标准：湿度测量装置，技术特征见表C.5.1。

表C.5.1 测量标准

| 序号 | 设备名称 | 技术特征 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿度测量装置 | 测量范围：（0~40）% | 最大允许误差： ±5% |

C.5.1.3 被测对象(见表C.5.2)：

表C.5.2 被测仪器的技术特征

| 传感器 | 固定源二氧化碳排放连续监测系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 湿度 | 分度值 | 0.01 % |
|  | 测量范围 | （0~40）% |

C.5.1.4 测量方法

将湿度测量装置探头放入系统测试断面，与系统湿度探头安装位置尽量靠近。系统和湿度测量装置同时进行烟气湿度的测量，将两者读数的差值作为示值误差。

C.5.2 数学模型

式中：

ΔHi——第i次测量系统的示值误差，i=1~6，%；

Hi——第i次系统测量的CO2浓度，i=1~6，%；

Hsi——第i次气体分析仪测量的CO2浓度，i=1~6，%；

C.5.3 不确定度来源

C.5.3.1 工况条件、人员操作和被校仪器等各种随机因素引入的不确定度。

C.5.3.2 湿度测量装置测量误差引入的不确定度；

C.5.4 标准不确定度评定

C.5.4.1 随机因素引入的标准不确定度

u(Hi)由烟气湿度变化等随机因素引起，为了减少烟气温度变化的影响，不单独分别考虑Hsi和Hi的测量重复性，而采取考虑Hsi和Hi差的测量重复性。

u(Hi)可以通过在相同的试验条件下连续多次手动测量Hsi和Hi差的标准偏差获得，采用A类方法评定。

湿度示值误差测量结果见下表：

表C.5.3 湿度示值误差测量结果

| 测量位置 | 多次测量数据/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | 系统 | 实际 | 系统 | 实际 | 系统 |  | 实际 | 系统 | 实际 | 系统 | 实际 | 系统 |  | 实际 |
| 湿度 示值误差 % | 8.29 | 8.87 | 8.36 | 8.82 | 8.55 |  | 9.19 | 8.59 | 9.21 | 8.37 | 8.90 | 8.65 |  | 9.35 |
| 示值误差 % | -0.58 |  | -0.46 |  | -0.64 |  |  | -0.62 |  | -0.53 |  | -0.70 |  |  |
| 示值误差平均值 % |  |  | -0.59 |  |  | 标准偏差 % |  | 0.085 |  | 湿度 实测值 % |  |  | 9.06 |  |

实际校准中为重复测量6次，取算术平均值作为测量结果，故有：

C.5.4.2 湿度测量装置引入的标准不确定度

已知湿度测量装置的最大允许误差为±5%（相对误差），用B类评定方法进行评定。则由二氧化碳气体分析仪引入的标准不确定度为：

C.5.5.1 合成标准不确定度与扩展不确定度计算

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：

将数据代入可得：

取包含因子k=2，则工况法湿度测量结果的相对扩展不确定度为：