JJF

广 东 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF(粤)XXXX－XXXX

环境空气二氧化碳在线监测仪

计量技术规范

Metrological Technical Specification for Online Monitoring Instruments of Carbon Dioxide in Ambient Air

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX发布                    XXXX－XX－XX实施

广东省市场监督管理局 发 布

| 环境空气二氧化碳在线监测仪计量技术规范 | JJF(粤)XXXX-XXXX |
| --- | --- |
| Metrological Technical Specification for Online Monitoring Instruments of Carbon Dioxide in Ambient Air |  |

归 口 单 位: 广东省碳达峰碳中和计量技术委员会

主要起草单位: 广东省计量科学研究院

参加起草单位:

本规范委托广东省碳达峰碳中和计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引    言	II

1  范围	1

2  概述	1

3  计量特性	1

4  校准条件	1

4.1  环境条件	1

4.2  校准用设备	1

5  校准项目和方法	2

5.1  示值误差	2

5.2  重复性	2

5.3  响应时间	3

5.4  漂移	3

6  校准结果的表达	3

7  复校时间间隔	4

附录A 校准原始记录参考格式	5

附录B 校准证书内页参考格式	6

附录C 环境空气二氧化碳在线监测仪示值误差不确定度评定示例	7

引    言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1005-2016《标准物质通用术语和定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》，共同构成支撑本规范制订工作的基础性系列规范。

本文件在编制中充分考虑了JJG 635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》测量规程、JJF1907-2021《环境空气在线监测气体分析仪校准规范》的部分技术指标。

本规范为首次发布。

环境空气二氧化碳在线监测仪计量技术规范

1  范围

本规范适用于环境空气二氧化碳（CO2）在线监测仪的校准。

本规范所适用的测量范围为：CO2（0~5000）μmol/mol。

2  概述

环境空气二氧化碳在线监测仪（以下简称监测仪）主要用于实时监测环境空气中二氧化碳气体的浓度，其检测原理包括非色散红外法（NDIR）、傅立叶变换红外光谱法（FTIR）、可调谐半导体激光吸收光谱法（TD-LAS）、中红外激光吸收光谱法（MIR-LAS）等。

仪器主要由采样单元、测量单元、信号处理单元和显示单元等组成。监测仪采样方式通常为抽取式，即通过采样单元包含的气泵将环境空气抽取至测量单元，由测量单元检测被测气体并输出相应的电信号，然后经显示单元并以浓度（摩尔浓度）的形式显示出来。

3  计量特性

计量性能要求见表1。

表1 计量性能

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 示值误差 | ±10% |
| 重复性 | ≤2% |
| 响应时间 | ≤90 s |
| 零点漂移 | ±2%FS |
| 量程漂移 | ±2%FS |

注：以上各项指标不用于合格性判定，仅作参考。

4  校准条件

## 4.1  环境条件

温度：（15～35）℃；

湿度：≤85%RH；

大气压：（80~106）kPa。

## 4.2  校准用设备

4.2.1  气体标准物质

氮（或空气）中二氧化碳气体标准物质，相对扩展不确定度应不大于1.5%（包含因子k=2）；当采用配气仪时，稀释后气体标准物质的不确定应满足上述要求。

4.2.2  零点气体

高纯氮气或合成空气。

注：校准过程中使用的零点气体应与气体标准物质的平衡气体种类一致。

4.2.3  流量计

测量范围（0～5）L/min，准确度级别不低于1.0级。

4.2.4  秒表

测量范围（0~3600）s，分度值不低于0.01 s。

4.2.5  气压计

测量范围（80~106）kPa，允差不超过±0.1hPa。

5  校准项目和方法

- 5.1  示值误差

仪器经预热稳定后用零点气和浓度为测量范围上限值80%左右的标准气体，校准仪器的零点和示值后，在测量范围内依次通入浓度分别为量程上限值的20%，50%左右的标准气体，并记录通入后的实际读数。重复上述步骤3次，按式（1）计算仪器各校准点的示值误差，取绝对值最大的作为仪器的示值误差：

（1）

式中：

———示值误差，%；

———各校准点仪器读数值的算术平均值，µmol/mol；

———标准气体的浓度值，µmol/mol。

- 5.2  重复性

仪器经预热稳定后，用零点气和量程上限值浓度的标准气体，分别对仪器进行零点校准及量程校准。然后再通入浓度为量程上限值50%左右的标准气体，待读数稳定后，记录测量值，重复测量6次，分别记录每次的读数。按式（2）计算仪器的重复性sr：

（2）

式中：

———各次测量的仪器读数值，µmol/mol；

———6次仪器读数值的算术平均值，µmol/mol;

n——测量次数，n=6。

- 5.3  响应时间

通入浓度为量程50%左右的标准气体，读取稳定数值后，撤去标准气体，通入零点气体，使仪器显示为零。再通入上述浓度的标准气体，同时用秒表记录从通入标准气体起到仪器显示前面记录稳定值的90%时的时间，即为仪器的响应时间。重复测量3次，取算术平均值为仪器的响应时间。

- 5.4  漂移

通入零点气体，待仪器稳定后，记录仪器显示值Cz0，然后通入浓度为量程50%左右的标准气体，待仪器稳定后，记录仪器显示值Cs0，然后撤去标准气体。在8h内，每隔2h重复一次上述步骤，将第i次仪器显示值记录为Czi与Csi。按照式（3）计算仪器的零点漂移，按照式（4）计算仪器的量程漂移。

（3）

（4）

式中：

———被测仪器满量程值，µmol/mol；

6  校准结果的表达

经校准的环境空气二氧化碳在线监测仪出具校准证书。校准证书应至少包括以下信息：

a）  标题：“校准证书”；

b）  实验室名称和地址；

c）  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）  证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）  客户的名称和地址；

f）  被校对象的描述和明确标识；

g）  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）  如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）  校准环境的描述；

l）  校准结果及其测量不确定度的说明；

m）  对计量技术规范的偏离的说明；

n）  校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）  校准结果仅对被校对象有效的说明；

p）  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

需要符合性评定时，可以根据实际情况给出符合性评定结果。

7  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议复校时间间隔为1年。在相邻两次校准期间，如对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后，可考虑对仪器重新校准。

- 附录A
校准原始记录参考格式

| 委托方： | 仪器名称： |
| --- | --- |
| 制造厂： | 型号规格： |
| 编 号： | 设 备 号： |
| 证书编号： | 记录编号： |
| 环境条件： |  |
| 依 据： |  |

本次校准所用主要测量设备：

| 标准器名称 | 仪器编号 | 技术特征 | 证书号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1 外观：

2 示值误差

| 标气/标准值 |  | 仪器测得值 |  |  |  | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 |  |

3 重复性

| 标气/标准值 |  | 仪器测得值 |  |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

4 响应时间

| 标气/标准值 |  | 响应时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 |

5 漂移

| 标准值 |  | 仪器测得值 |  |  |  |  | 漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  |  |  |  |  |  |  |

校准结果的不确定度：

校准员                 核验员                 日期

- 附录B
校准证书内页参考格式

B.1  外观检查

B.2  校准项目与结果

| 项目名称 | 校准结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 示值误差 |  |  |
| 重复性 |  |  |
| 响应时间 |  |  |
| 零点漂移 |  |  |
| 量程漂移 |  |  |
| 不确定度： |  |  |

- 附录C
环境空气二氧化碳在线监测仪示值误差不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 环境条件：温度：（15～35）℃；湿度：≤85%RH；大气压：（80~106）kPa。

C.1.2 测量标准：氮中二氧化碳气体标准物质，测量范围 (见表1)。

表1.  实验室的计量标准器和配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术性能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | 测量范围：（0~2000）μmol/mol | 不确定度：Urel=1%，k=2 |

C.1.3 被测对象(见表2)：

表2.  被测环境空气二氧化碳在线监测仪的分类

|  | 环境空气二氧化碳在线监测仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | 分度值 | 1 μmol/mol |
|  | 测量范围 | （0~2000）μmol/mol |

C.1.4 测量方法：在规定的流量下，将已知浓度的氮中二氧化碳标准气体通入仪器，待示值稳定后读数，每点重复测量3次，取算术平均值，该平均值与气体标准物质的差值即为该仪器的示值误差。

C.2 数学模型

式中：

—仪器示值的平均值，i为测量点序号；

Cs—气体标准物质浓度含量。

C.3 不确定度来源

C.3.1 气体标准物质引入的不确定度；

C.3.2 环境条件、人员操作和被校仪器等各种随机因素引入的不确定度。

C.4 标准不确定度评定

C.4.1 由气体标准物质引入的标准不确定度

用B类评定方法进行评定，由标准物质证书可知，标准气体的扩展不确定度Urel＝1%,包含因子k=2。则各组分由标准物质引入的不确定度为：

表3.各组分由标准物质引入的标准不确定度

| 组分 | 浓度 （μmol/mol） | Urel （k=2） | （μmol/mol） |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 400 | 1% | 2.0 |
|  | 1000 | 1% | 5.0 |
|  | 1600 | 1% | 8.0 |

C.4.2 被测仪器重复性引入的标准不确定度。

用A类评定方法进行评定，将浓度为通入被测仪器，待示值稳定后，重复测量10次，读取测量值，计算标准偏差；由于实际测量中，测量次数为3，则可知=s/。

表4  各组分重复性引入不确定度评定结果

| 测量次数 | 测量结果（μmol/mol） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 1000 | 1600 |
| 1 | 415 | 1008 | 1595 |
| 2 | 421 | 1005 | 1603 |
| 3 | 418 | 1015 | 1599 |
| 4 | 420 | 1003 | 1613 |
| 5 | 429 | 1007 | 1605 |
| 6 | 426 | 1012 | 1611 |
| 7 | 416 | 1017 | 1602 |
| 8 | 419 | 1005 | 1616 |
| 9 | 425 | 1020 | 1610 |
| 10 | 432 | 1006 | 1618 |
| 平均值 | 422.1 | 1009.4 | 1607.3 |
| s | 5.67 | 5.83 | 7.57 |
|  | 3.3 | 3.4 | 4.4 |

C.5 合成标准不确定度

C.5.1 主要标准不确定度汇总表(见表5)

表5 主要标准不确定度汇总

| 不确定度来源 | 符号 | 浓度点（μmol/mol） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400 | 1000 | 1600 |
| 气体标准物质 |  | 2.0 | 5.0 | 8.0 |
| 重复性 |  | 3.3 | 3.4 | 4.4 |

C.5.2 合成标准不确定度与扩展不确定度计算

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：

表6 不确定度计算结果

| 测量点 μmol/mol | 不确定度分量（%） |  | uc μmol/mol | U (k＝2) μmol/mol | U (k＝2) % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u(Cs) | u(Ci) |  |  |  |
| 400 | 2.0 | 3.3 | 3.9 | 7.8 | 2.0 |
| 1000 | 5.0 | 3.4 | 6.0 | 12.0 | 1.2 |
| 1600 | 8.0 | 4.4 | 9.1 | 18.2 | 1.1 |